|  | LABORATORIUM FERMENTASI SEKOLAH ILMU TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Operating Procedure (SOP) AUTOCLAVE TOMY SX-500/700 |  |  |  |
| No. 01/SOP/O/LFSITH/2022 |  |  |  |
| Berlaku |  | Sampai dengan | Revisi |
|  |  | Ada Perubahan | - |
| TUJUAN SOP ini dibuat untuk dijadikan panduan dalam mengoperasikan Autoclave dengan benar dan terhindar dari kesalahan yang akan mengakibatkan kecelakaan personal dan kerusakan peralatan. |  |  |  |
| PIHAK YANG BERKEPENTINGAN - Pranata Laboratorium - Mahasiswa Tugas Akhir, Praktikum dan Penelitian |  |  |  |
| PERALATAN - Autoclave |  |  |  |
| REFERENSI : Operator’s Manual book |  |  |  |
| DESKRIPSI PROSEDUR : - PENDAHULUAN Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan peralatan dan perlengkapan dengan menundukkan material untuk uap tekanan tinggi jenuh pada 121 °C selama sekitar 15 menit, tergantung pada ukuran beban dan isi. - SPESIFIKASI - Rentang suhu operasi : Sterilisasi 105135oC (0.0190.212MPa), Heating 45104oC (00.015MPa) dan Warming 4595oC - Maksimal tekanan operasi : 0.263MPa (SX-500) 0.25MPa (SX-700) - Display suhu digital - Pengukur tekanan analog dengan kisaran 00.4MPa - Safety device : Water level sensor, Current leakage breaker, Lid interlock, Over-pressure prevention, Open temperature sensor detection, Safety valve - Display waktu digital - Volume ruang internal : 58L (SX-500) 79L (SX-700) - Berat : 60kg (SX-500) 72kg (SX-700) - PETUNJUK OPERASI - Peringatan - Cek semua kelengkapan seperti air proses, air pendingin pada botol exhaust dan katup exhaust sebelum mengoperasikan autoclave. - Tempatkan atau posisikan bahan dan alat yang akan di autoclave dengan benar. - Deskripsi Unit - Kontrol panel - Pegangan chamber lid - Pengukur tekanan - Botol exhaust - Lid-lock releasing pedal - Katup pengaman - Chamber lid - Power supply switch - Mount untuk tempat aksesoris - Bukaan katup uap - Caster - Deskripsi Panel - Exhaust level pada indikator exhaust speed berfungsi sebagai pengatur kecepatan exhaust. - Lid berfungsi sebagai indikator penutup autoclave. - Bottle berfungsi sebagai indikator air pendingin pada botol exhaust. - Water berfungsi sebagai indikator air proses di dalam ruang autoclave. - Display kecepatan exhaust - Display kipas pendingin - Lampu indikasi untuk sensor suhu eksternal untuk barang yang akan disterilkan - Lampu indikasi timer - Lampu indikasi lid - Lampu indikasi botol exhaust - Lampu indikasi tingkat air rendah pada ruang autoclave - Lampu indikasi operasi - Display suhu - Display waktu - Display waktu pemanasan - Lampu indikasi proses sterilisasi cair - Lampu indikasi proses sterilisasi normal - Lampu indikasi proses sterilizing-warming - Lampu indikasi proses heating-warming - Lampu indikasi memori - Lampu indikasi stop - Tombol pengaturan kecepatan exhaust - Tombol pengaturan kipas pendingin - Tombol untuk sensor suhu eksternal atau barang yang akan disterilkan - Tombol timer - Tombol fungsi - Tombol pengaturan suhu - Tombol pengaturan waktu - Tombol pengaturan warming/timer - Tombol cek - Tombol start - Tombol stop - Tombol sterilisasi cair - Tombol sterilisasi - Tombol sterilisasi hangat - Tombol heat-warm - Tombol memori - Prosedur Operasi - Hubungkan alat ke sumber daya listrik. - Nyalakan alat pada power supply switch. - Cek level air pendingin pada botol exhaust dan air proses pada ruang dalam autoclave. - Pastikan katup exhaust dalam keadaan menutup. - Susun alat dan bahan yang akan disterilisasi pada ruang autoclave menggunakan bantuan keranjang stainless. - Tutup chamber lid bersamaan dengan menginjak lid-lock releasing pedal hingga berbunyi “klik”. Cek pada indikator lid, pastikan dalam kondisi mati saat chamber lid ditutup. - Cek Mode program pada display “STERILIZE/NORMAL” dengan suhu 121 oC dan waktu 15 menit dan pada indikator siklus sterilisasi lampu “READY” akan menyala. - Tekan tombol “START” untuk memulai proses sterilisasi. - Proses sterilisasi selesai ketika indikator “COMPLETE” menyala pada akhir siklus pada panel. Tekan tombol “STOP” dan biarkan sampai suhu menunjukkan < 70 oC untuk membuka chamber lid. - Buka chamber lid bersamaan dengan menginjak lid-lock releasing pedal hingga berbunyi “klik”. Keluarkan alat dan bahan yang sudah selesai disterilisasi. |  |  |  |